PAGE  
[image: image1.jpg]CIMNEKTPUKC

TEXMEO\CEPBUC

Texmencepsuc CrnekTpuke, yn. Opnosckas 40a, og. 5, 220053 MuHck, Benapycb Ten.:+37517 233 18 59; ®akc:+37517 233 18 59




                                «___» ____________ 2026 г. 

	А К Т

	(
	BY *                   /     /     *
	)

	
	готовности помещений для выполнения монтажа
	

	Наименование учреждения:
	Учреждение здравоохранения «6-я городская клиническая больница»

	Адрес:
	220037 г. Минск, Уральская улица, д.5, Республика Беларусь

	Основание вызова инженера:
	

	Вид оборудования:
	Компьютерная система для томографии всего тела Aquilion ONE TSX-306A

	Место демонтажа:
	демонтаж не требуется

	Место монтажа:
	

	Представитель медучреждения:
	

	Ф.И.О.
	Виктор Сергеевич АНОСОВ 
	Должность:
	Главный врач

	тел.: (моб.) +375 (0)
	
	(раб.) +375(0)
	+375 (17) 221-14-24 (приёмная)

	e-mail:
	
	@
	

	
	
	
	

	Представитель Поставщика
	

	Ф.И.О.
	Фотин Алексей Николаевич
	Должность:
	инженер

	тел.: (моб.) +375 (0)
	44 5999031
	(раб.) +375 (0)
	17 2331859

	e-mail:
	aphotin
	@
	spectrix-service.biz

	
	


	№
	Технические требования к помещениям
	Выполнено:       

	
	
	Да
	Нет

	1
	2
	3
	4

	1
	Габариты помещений, предназначенных под монтаж оборудования, соответствуют габаритам, указанным в технической документации фирмы Поставщика
	
	

	2
	2.1
	До места установки комплектных силовых щитов фирмы «Canon» проложен кабель 4х50мм2 медный, гибкий, многопроволочный (типа КГ), оставлен запас не менее 2-х метров от уровня чистого пола. 
	
	

	
	2.2
	До места установки ИБП проложены кабель питания и кабель нагрузки медные, гибкие, многопроволочные (типа КГ) сечением до 120 мм. кв. на линию соответственно и оставлен требуемый запас.
	
	

	3
	3.1
	Бетонное основание выполнено из бетона не ниже марки 300 (С18/В22.5 (В22.5)). Бетонное основание не содержит арматуру и имеет хорошее сцепление с плитой перекрытия.
Предоставить Акт.
	
	

	
	3.2
	Допустимое отклонение бетонного основания от горизонтали соответствует требованиям Поставщика
	
	


	1
	2
	3
	4

	3
	3.3
	Работы по подготовке пола в Процедурной доведены до этапа устройства финишного покрытия.
	
	

	
	3.4
	Привязки бетонного основания и приямков выполнены в соответствие техническим требованиям поставщика. Поверхность бетонного основания обеспылена (загрунтована).
	
	

	4
	Подготовлены потолочные промежуточные конструкции для крепления к перекрытию направляющих рельсов в соответствие с требованиями.
	-
	-

	
	4.1
	Отклонения в горизонтальной плоскости соответствует требованиям (1 мм. на 1 м., но не более 5 мм. на всю конструкцию)
	-
	-

	
	4.2
	Отклонения во фронтальной проекции (резьбовые отверстия) соответствует требованиям (1 мм. на 1 м., но не более 2 мм. на всю конструкцию)
	-
	-

	5
	Имеется возможность крепления всего навесного оборудования (например: в том случае, если стены выполнены из гипсокартона или панелей необходима установка закладных с достаточной несущей способностью).
	
	

	6
	Кабельные каналы, лотки выполнены соответственно требованиям Поставщика.
	
	

	7
	Установлены электрические розетки с заземляющим контактом в местах, указанных в требованиях Поставщика.
	
	

	8
	Смонтирована приточно-вытяжная вентиляция в помещениях под установку оборудования фирмы Canon. Проведена продувка и пусконаладочные работы до приемки помещения под монтаж.
	
	

	9
	Установлена рама смотрового окна и защитное стекло до приемки помещений под монтаж.
	
	

	10
	Установлены табло «НЕ ВХОДИТЬ», концевой выключатель блокировки включения ионизирующего излучения (слаботочный, нормально-разомкнутый) и кнопки аварийного отключения АТ в соответствие с известными требованиями Поставщика. Проложены провода от вышеуказанных устройств и кабель для колонки переговорного устройства к месту установки силовых распределительных щитов фирмы «Canon» и оставлен запас 2м со стороны щитов «Canon». Кнопки АТ подключены последовательно.
	
	

	11
	Открытые отопительные приборы закрыты деревянными панелями или решетками.
	
	

	12
	Размеры технологических и дверных проемов (просвет), расположенных по пути транспортировки, обеспечивают возможность доставки оборудования на место монтажа.
	
	

	13
	Подготовлены площадки для разгрузки перед вносом оборудования в здание.
	
	

	14
	Полученное оборудование храниться в сухом отапливаемом помещении в соответствии с технической документацией фирмы Поставщика. Перед началом монтажа оборудование должно быть поднято на отметку монтажа (этаж, кабинет).
	
	


	1
	2
	3
	4

	15
	Закончены все строительные и отделочные работы в помещениях и убраны строительные материалы и инструменты, помещения очищены от строительного мусора и пыли до приемки помещений под монтаж. Убраны стройматериалы и инструменты.
	
	

	16
	Выполнена прокладка линии электроснабжения для системы кондиционирования отдельно от линии электроснабжения оборудования. Предоставить информационное письмо.
	
	

	17
	Выполнена прокладка коммуникаций для систем кондиционирования (фреонопроводы, межблочный кабель) до приемки помещений под монтаж
	-
	-

	18
	Горизонтальная поверхность пути доставки к месту монтажа от площадки для разгрузки не имеет препятствий, неровностей, уклонов (пороги, перепады).
	
	

	19
	Установлена постоянная мебель в комнате управления (столы, стулья)
	
	

	20
	20.1
	Питающая сеть выполнена отдельной линией, не имеющей других потребителей (3ф+0+земля). Монтажные работы завершены, все подключения выполнены по постоянной схеме, получено разрешение на пуско-наладочные работы. Предоставить письменное подтверждение.
	
	

	
	Необходимо указать следующее:

питающая сеть выполнена отдельной линией, не имеющей других потребителей (3ф+0+земля), электроснабжение подано по постоянной схеме, активное сопротивление (не изоляции) петли КЗ фаза-фаза (А-В, В-С, С-А), отсутствие других потребителей, марку кабеля, сечение, точку подключения (указать номинал и номер автомата в сборке), место расположения (этаж, комната), Ф.И.О. и телефон отв. за электрохозяйство. Вместо измерения активного сопротивления (не изоляции) петли короткого замыкания «Фаза»-«Фаза» допускается измерение петли «Фаза»-«Нуль»

	21
	Сопротивление заземляющего устройства не превышает требуемого техническими условиями Поставщика. Замеры выполнить в точке подключения, предусмотренной требованиями – шина. Предоставить Акт.
	
	

	22
	Работает приточно-вытяжная вентиляция. Предоставить Акт ввода в эксплуатацию.
	
	

	23
	Работают системы кондиционирования воздуха. Предоставить Акт ввода в эксплуатацию.
	
	

	24
	Выполнена слаботочная сеть для подключения технологического оборудования в соответствие с требованиями Поставщика.
	
	

	

	Для оценки степени соответствия качества работ, выполненных по подготовке помещений, требованиям, приведённым проектной документацией и предусмотренных настоящим Актом (п.3, п.8, п.20, п.21, п.22, п.23), требуется документарное подтверждение. Все работы по установке систем вентиляции, кондиционирования должны быть завершены до доставки оборудования на уровень монтажа.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Заключение: помещение под монтаж ____________.
Об устранении замечаний информировать начальника сервисной службы Иностранного унитарного предприятия «Техмедсервис Спектрикс» – Фотина Алексея Николаевича. факс: +375 (0) 17 233-18-49, тел.: +375 (0) 17 233-18-59, моб.: +375 (0) 44 599-90-31
e-mail: aphotin@spectrix-service.biz
Представители:

Представитель медучреждения


__________________/_________________/








        
(1-й экземпляр Акта получен)

М.П.

Представитель поставщика



__________________/_________________/

Представитель заказчика 



__________________/_________________/

Представитель подрядчика



__________________/_________________/
PAGE  
 2
АКТ № _______________/     /     *                                                                            Лист     из 5

