[image: image1.jpg]CIMNEKTPUKC

TEXMEO\CEPBUC

Texmencepsuc CrnekTpuke, yn. Opnosckas 40a, og. 5, 220053 MuHck, Benapycb Ten.:+37517 233 18 59; ®akc:+37517 233 18 59





	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Помещение
	№
	Наименование
	Масса
	Размеры
	Тепловыделение
	Температура
	Влажность

	
	
	
	кг.
	Д(мм)
	Ш(мм)
	В(мм)
	макс.(кВт)
	(С°)
	(%)

	Процедурная
	1.1
	Гентри AQUILION One
	2340
	2270
	960
	1925
	9
	20-26
	40-80

	Процедурная
	1.2
	Стол для пациента
	540
	2690
	630
	485
	0,5
	20-26
	40-80

	процедурная
	1.3
	Блок реконструкции
	340
	965
	590
	1678
	2,8
	16-28
	40-80

	Техническая
	1.4
	Системный трансформатор
	650
	680
	980
	1315
	2.1
	18-28
	40-80

	Техническая
	1.5
	Силовой распределит. щит
	40
	210
	600
	760
	0,03
	16-28
	40-80

	Комната управления


	2.1
	Блок St-Navi
	12
	310
	200
	350
	0,23
	16-28
	40-80

	
	
	Пульт управления сканера (консоль оператора=гибридная клавиатура, мышь, микрофон)
	14
	204
	400
	400
	0.20
	16-28
	30-80

	
	
	Цветной монитор 24
	10.1
	566
	209
	538
	0,5
	10-35
	30-80

	Комната управления/

ординаторская/

кабинет врача
	3.1
	Рабочая станция (клиент сервера), 3 компл. (системный блок, монитор-24” поз. 3.2, клавиатура, мышь)
	15
	400
	100
	340
	0,7
	18-33
	35-80

	
	3.2
	монитор-24” – 4 шт
	7.8
	568
	68
	383
	0,68
	
	

	
	3.3
	ИБП для рабочей станции, 4 шт
	8,2
	145
	276
	225
	0.80
	18-33
	35-70

	Техническая
	3.4
	Серверный шкаф – серверное решение (АРМ врача), 1 компл. (системный блок, клавиатура, мышь)
	108
	1000
	600
	1980
	1,3
	10-35
	20-80

	
	3.5
	Монитор для администрирования
	3
	70
	520
	310
	
	
	

	
	
	ИБП для сервера
	15
	422
	235
	158
	0.80
	16-28
	35-70

	Процедурная
	3.6
	ЭКГ монитор
	
	
	
	
	
	
	

	Комната управления
	4.1
	Блок сигнализации ИБП
	
	58
	130
	120
	
	
	

	Техническая
	4.2
	ИБП для всей системы  ABSolite IQ33-160
	320
	900
	600
	1600
	5,70
	15-25
	35-80

	Техническая
	4.3
	Батарейный кабинет ABSolite IQ33-160
	1400
	950
	880
	1190
	0,50
	18-23
	35-80

	Техническая
	4.4
	Щит DC
	7
	155
	182
	270
	
	
	


С уважением,

начальник сервисной службы

«Техмедсервис Спектрикс»




        


 Фотин А.Н.
Иностранное унитарное предприятие по оказанию услуг “Техмедсервис Спектрикс”
220053, г. Минск, ул.Орловская, д.40 А, помещение 17, тел.: + 375 17 255-18-59 факс: + 375 17 303-18-49

Р/с BY25PJCB30120203761000000933 в “Приорбанк” ОАО, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31-А , МФО 153001749, УНП 191441355, ОКПО 379658835000

